EPS 708 / EPS 815 mit KMA oder KMM

Reinigung des Mengenmessers!

Diese Information soll zusätzlich bereitgestellt werden in der Sprache  Englisch

Gelangen Schmutz- oder Metallpartikel in den Mengenmesser, kann dies zum Ausfall führen.

Partikel in der Zahnradpumpe: Keine Messwerte, da Zahnradpumpe blockiert ist. Zulaufschlauch zum Mengenmesser ist ganz mit Prüföl gefüllt.

Partikel in Regelkolben: Anzeigebalken und Messwerte pendeln stark (sägen). Prüfölspiegel im Zulaufschlauch zum Mengenmesser steigt und sinkt.

Zur Reinigung des Regelkolbens oder der Zahnradpumpe ist ein Ausbau des Mengenmessers nicht erforderlich.

Nur Mengenmesser 1 687 234 009 (KMM und KMA) und 1 687 234 011 (KMA und EPS 708) mit 2 Befestigungslaschen dürfen zerlegt und gereinigt werden. Mengenmesser 1 687 234 006 der alten Ausführung mit 2 Nuten und Klammerbefestigung dürfen nicht zerlegt werden, da die Kalibrierung sonst ungültig wird.

Demontage/Montage

- Abdeckung des hydraulischen Einbauraumes entfernen.

- Kunststoffdeckel (6) entfernen und LED (11) mit Fassung herausnehmen.

3.	Mengenmesserdeckel (7) entfernen (4 Schrauben) und LED mit Fassung (11) und Anschlussleitung durch den Mengenmesserdeckel führen.

4.	Zylinder (2) mit Regelkolben (3) vorsichtig herausnehmen. Regelkolben entnehmen.

Bei Riefen am Regelkolben muss der Mengenmesser gewechselt werden.

5.	Zylinder (2) und Regelkolben (3) in sauberem Prüföl reinigen und Oberflächen auf Riefen prüfen.

6.	Regelkolben (3) in Zylinder (2) einführen. Dabei die Einbaulage beachten, Regelkolbendeckel (4) muss rechts liegen.

7.	Leichtgängigkeit des Regelkolbens durch leichte Bewegungen im Zylinder (2), prüfen.

Es gibt zwei Ausführungen des Innenzahnrades (10), mit eingepresstem Mitnehmerstift, oder mit losem Mitnehmer (12).

Beachten Sie beim Herausnehmen und beim Einsetzen des Innenzahnrades (10), dass der lose eingelegte Mitnehmer (12) nicht verloren geht.

8.	Außenzahnrad (9), Sichel (8) und Innenzahnrad (10) mit Pinzette herausnehmen, in sauberem Prüföl reinigen und wieder einsetzen. Einbaulage beachten!

Innenzahnrad, Sichel und Außenzahnrad müssen nach dem Einsetzen eben mit dem Gehäuse des Mengenmessers liegen.

9.	Zylinder (2) mit Regelkolben (3) einsetzen. Einbaulage beachten!

10.	O-Ring (5) wechseln (Ersatzteilsatz: 1 687 010 136) und auf korrekten Sitz in der Nut prüfen.

11.	LED mit Fassung (11) und Anschlussleitung durch die Öffnung des Mengenmesserdeckels schieben.

12.	LED mit Fassung in Kunststoffdeckel (6) einsetzen. Einbaulage beachten!

13.	O-Ring (1) wechseln (Ersatzteilsatz: 1 687 010 136) und auf korrekten Sitz in der Nut prüfen.

14.	Kunststoffdeckel (6) befestigen, dabei LED mit Fassung kontrollieren, dass sie mittig im Sichtfenster des Mengenmessdeckels (7) sitzt.

15.	Mengenmessdeckel (7) vorsichtig aufsetzen und mit den Schrauben festziehen (4 Schrauben). Anziehdrehmoment: 11 Nm

16.	Mengenmesser entlüften (siehe nächstes Kapitel).

Mengenmesser entlüften

KMA

- Pumpe (Reiheneinspritzpumpe, Verteilereinspritzpumpe oder Common Rail Pumpe) aufspannen und anschließen.

KMA und Pumpe hydraulisch so anschließen, dass die gesamte Fördermenge der Pumpe direkt auf den zu entlüftende Mengenmesser geleitet wird.

- EPS 815 einschalten und Pumpe in Software EPS 945 auswählen.

Bei Common Rail Pumpen darauf achten, dass die Fördermenge von 30 l/h pro Messkanal nicht überschritten wird. Falls erforderlich Fördermenge aufteilen oder einen Prüfschritt (z. B. Start) mit kleiner Fördermenge wählen. Durch Erhöhung der Drehzahl kann die Fördermenge erhöht werden.

- Prüfschritt mit hoher Fördermenge wählen und Prüfung starten.

- Schlauch zum Mengenmesser B1 (Fig. 1, Pos. 1) bzw. Schlauch zum Mengenmesser B2 (Fig. 2, Pos. 1) mit einem Tuch umwickeln.

- Diesen Schlauch 5 mal nacheinander für jeweils eine Sekunde mit einer Abklemmzange abklemmen und wieder öffnen. Die so erzeugte Unterbrechung und der anschließende Wiederanstieg der Fördermenge verursachen deutliche Bewegungen des Regelkolbens im Mengenmesser und entlüften das Mess-System.

- Mengenmesser ist entlüftet.

Fig. 1: Mengenmesser B1						Fig. 2: Mengenmesser B2

EPS 708

- Common Rail Pumpe z. B. 0 445 020 105 aufspannen und anschließen.

- EPS 708 einschalten und Common Rail Pumpe in Software EPS 945 auswählen.

- Prüfschritt "Start" wählen und Prüfung starten.

- Drehzahl schrittweise erhöhen bis die Fördermenge 30 l/min erreicht hat.

- Sichtprüfung am Schlauch (Fig. 3, Pos. 2) des Mengenmessers durchführen, ob die Fördermenge durch den Mengenmesser läuft. Falls die Fördermenge nicht durch den Mengenmesser läuft, die Drehzahl reduzieren. Drehzahl manuell langsam wieder erhöhen. Bei Bedarf die Zieldrehzahl noch weiter reduzieren bis die Fördermenge sichtbar durch den Mengenmesser läuft.

- Den Schlauch (Fig. 3, Pos. 1) mit einem Tuch umwickeln, damit er nicht beschädigt wird.

- Diesen Schlauch 5 mal nacheinander für jeweils eine Sekunde mit einer Abklemmzange abklemmen und wieder öffnen. Die so erzeugte Unterbrechung und der anschließende Wiederanstieg der Fördermenge verursachen deutliche Bewegungen des Regelkolbens im Mengenmesser und entlüften das Mess-System.

- Sichtprüfung am Schlauch (Fig. 3, Pos. 2) des Mengenmessers durchführen. Fördermenge läuft durch den Mengenmesser.

- Mengenmesser ist entlüftet.

Fig. 3: Mengenmesser B1

Funktionskontrolle

Bei der Funktionskontrolle prüfen, ob die Messwerte plausible und stabil sind.